XCZ-9袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪，它可以配备氧气传感器，可燃气体传感器，和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器．XCZ-9拥有非常清晰的大液晶显示屏，背光照明，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防．     
特点  
• 小巧、轻便、坚固  
• 声、光、震动报警  
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示  
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检  
• 安全提示：定期闪灯、声音提示  
• 出众的音频声音报警  
• 维护费用很低  
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测  
  
技术参数  
检测气体            量  程           精  度         最小读数     响应时间  
氧气(O2)            0-30%vol        ＜±5%(F.S)      0.1% vol     ≤15秒  
可燃气体(Ex)        0-100%LEL       ＜±5%(F.S)      1% LEL       ≤15秒  
一氧化碳(CO)        0-999ppm        ＜±5%(F.S)      1ppm         ≤25秒  
硫化氢(H2S)         0-100ppm        ＜±5%(F.S)      1ppm         ≤30秒  
传感器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型  
传感器寿命：24个月  
电池：3.6V锂离子充电电池  
电池工作时间：连续工作15小时(可燃气体)    连续工作200小时左右(除可燃气体)  
显示：大屏幕液晶显示  
报警：声、光、震动报警  
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL  
防爆标志：Exibd II CT3  
防护等级：IP66  
工作温度：-20∽60℃  
工作湿度：5-90%RH  
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）  
重量：220g(带充电器)